池州学院化材学院专用仪器设备采购项目

需求书

项目编号：CZXY201902

一、采购清单及预算

福立气相色谱仪 1台 型号：GC 9790

预算：36000元

二、技术参数

1 基本要求

1.1 温度要求： 5℃—35℃；

1.2 湿度要求； 25%—80%；

1.3 电源要求： 220V±10%,50Hz；

1.4 功率要求： 最大2500 W；

1.5 外形尺寸： 555×490×480（mm）长×宽×高；

1.6 重量： 45Kg。

2 技术要求：

2.1 功能特点：

2.1.1 采用背光点阵LCD显示，人性化的操作界面设计，显示直观、操作简洁；

★2.1.2 通过键盘设定，可同时对六个模块进行温度控制，完美实现对各模块的温度精确控制；

★2.1.3 配备高灵敏FID、TCD、FPD、NPD、ECD五种检测器，可任意选择组合，保证了使用的广泛性；

2.1.4 实时文字直观反馈仪器故障信息，方便用户故障检索。

2.2 主机

★2.2.1 温控区：6路独立控温；

★2.2.2 载气控制：精密压力、流量阀控制；

2.2.3 显示器：LCD背光点阵显示器，信息量大，参数设置简洁直观；

★2.2.4 进样器：可配2个进样器（填充柱进样器、分流毛细进样器）；

2.2.5 检测器：可最多选配3个检测器（FID、TCD、FPD、ECD、NPD）；

★2.2.6 辅助进样装置：可选配进样阀、顶空进样器、热解析进样器；

2.2.7 工作站：非反控工作站。

2.3 柱箱

2.3.1 尺寸：柱箱尺寸：260×250×150[mm]（长×宽×高），

色谱柱安装间隔尺寸：152.4mm；（6英寸标准接口）；

★2.3.2 柱箱温度控制：室温上8℃～399℃ (以0.1℃增量任设)；

2.3.3 温度波动：≤±0.1℃（环境温度变化10℃或电源电压变化10％），

温度梯度：±1％（温度范围100℃～350℃）；

2.3.4 程序升温：6阶；

★2.3.5 升温速率：0.1～40℃/min（以0.1℃增量任设）；

2.3.6 降温速率：柱箱温度从200 ℃降至100℃时间不大于3min；

★2.3.7 光电后开门技术，使柱箱温度控制更精确。

2.3.8 持续运行时间：9999.9（min）。

2.4 进样系统

2.4.1 最高使用温度：400℃；

2.4.2 进样口数量：最多可配2个；

★2.4.3 进样模式：填充进样、分流毛细进样。

2.5 检测系统

2.5.1 氢火焰检测器（FID）：

最高使用温度：400℃；

灵敏度：≤1 x 10-11g/s（正十六烷）；

基线噪音：≤2 x 10-13 A，基线漂移：≤5 x 10-13 A/30 min；

线性动态范围：≥107

2.6 选配件

2.6.1 转化炉：用于≤100ppm CO、CO2的甲烷化；

2.7 工作站/数据处理软件

2.7.1 运行环境：Windows 2000/wingdows XP /Windows 98操作系统；

2.7.2 配置要求：512M内存、80G硬盘、液晶显示器、232/USB数据采集串口；

★2.7.3 输出信号范围：-1500～+1500mV；

2.7.4 信号分辨率：全量程0.1μV；

2.7.5 最高采样频率：60点/秒；

2.7.6 采集灵敏度：0.025μV/s；

2.7.7 采集精度：0.05%；

★2.7.8 色谱工作站功能：分析过程实时监控、压力/流量/温度实时显示、原始数据跟踪、统计汇总、RSD计算、校正归一法、外标法、内标法、谱图报告打印。

2.8配置

2.8.1 气相色谱仪主机1套；

2.8.2 氢火焰离子化检测器 1套；

2.8.3 分流/不分流毛细管进样系统 1套；

2.8.4 原装色谱工作站1套；

2.8.5 极性毛细色谱柱（30m）1根；

2.8.6 氮氢空一体机气体净化器 1套

3售后服务

3.1 在中国境内建立服务网点20个以上，并在 安徽   地区设有服务联络处，及时响应客户的服务需求。

3.2仪器制造商授权的技术人员必须到现场免费安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员。

三、未尽事宜由采购人与成交供应商在合同中具体约定。